## Лист1
Заявка ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Комплект инструментов для лапароскопической стойки "Крыло". Срок поставки: 70 рабочих дней. | 1. Инструменты для проведения эндоскопических операций в наборах и отдельных упаковках по ТУ 9437-048-10625445-2013. V. 9437-048-5 Инструменты в отдельных индивидуальных упаковках: 06.0503 Коагулирующий электрод типа "крючок" (L-образный). -Многоразовый монополярный электрод; -Наконечник электрода типа "крючок" (L-образный); -Разъем для подключения монополярного высокочастотного кабеля; -Изоляционное покрытие; -Материал наконечника, разъема и стержня: коррозионностойкая сталь; -Диаметр рабочей части, не более: 5 мм ; -Длина рабочей части инструмента, не менее: 346 мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; В набор входят: а)Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций – 17 карт. -Размеры клипсы: открытой, не менее: : 5,5 мм ; -Размеры клипсы: закрытой, не более: : 9 мм ; -Клипсы стерильные; -Поперечные насечки на внутренней стороне клипсы дл надежного удержания на сосуде, протоке; -Тип закрытия клипс: дистальный; -Клипсы упакованы в картридж. Возможна поставка с иным количеством в картридже, в перерасчете на требуемое количество товара: не менее : 6 шт.; -Используются с эндоклиппером, предназначенным для установки клипс ( средне-больших и больших) стандарт Этикон; -Материал клипс: титан; -Остаточный срок годности на момент поставки: не менее: 7 месяцев. б) Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций – 25 карт. -Размер клипсы: открытой : 8 мм ; -Размер клипсы: закрытой : 11 мм ; -Клипсы стерильные ; -Поперечные насечки на внутренней стороне клипсы дл надежного удержания на сосуде, протоке ; -Тип закрытия клипс : дистальный ; -Упакованы в картридж по 4 штук. ; -Используются с эндоклиппером, предназначенным для установки клипс (больших) стандарта Этикон ; -Материал клипс: титан ; -Класс потенциального риска применения медицинског изделия: 3 ; 2. Корпус троакара 01.0515, 01.0516 (шторочный клапан) - 2 шт. -Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не допускающий его утечки во время операции ; -Длина корпуса троакара, не более : 28 мм ; -Наружный диаметр корпуса троакара, не более : 28 м -Диаметр рабочего канала, не более : 5,6 мм ; -Совместимость с троакарной канюлей, имеющейся у заказчика. 3. Корпус троакара 01.1115, 01.1116 (шторочный клапан) - 2 шт. -Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не допускающий его утечки во время операции ; -Длина корпуса троакара, не более : 35 ± 1 мм ; -Наружный диаметр корпуса троакара, не более : 38 ± 0,5 мм ; -Рычаг принудительного открытия клапана выполнен из коррозионностойкой стали ; -Диаметр рабочего канала, не более : 10,7 мм ; -Совместимость с троакарной канюлей, имеющейся у заказчика. | шт | 1 | 1750000 | 1750000
Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227 30.10.2024 г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 30.10.2024 г. в 11:00 часов, на конверте указать номер объявления, дату и время вскрытия.