Техническая спецификация закупаемых товаров

Аппарат Электрокардиограф с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат Электрокардиограф с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат Электрокардиограф с принадлежностями | Электрокардиограф 12-канальный для регистрации для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи данных ЭКГ. Представляет собой прибор для определения физиологической функции сердца путем регистрации формы сигнала его электрической активности. Обеспечивает получение исходных данных, необходимых для диагностики и лечения различных болезней сердца. Применение электрокардиографа способствует анализу и распознаванию различных видов аритмий, а также пониманию механизма влияния определенных лекарственных препаратов на сердечную мышцу, расстройств, связанных с нарушением состава электролитов и кислотно-щелочным дисбалансом в организме. Подходит для новорожденных, детей и взрослых. Электрокардиограф записывает информацию об электрической активности сердца с помощью специальных методов. Поэтому полезен при диагностике многих сердечных заболеваний: (1) отображает информацию о физическом, вскрытии, метаболизме сердца; (2) помогает отличить пациентов с аритмией; (3) помогает выявить симптом инфаркта миокарда; (4) помогает в диагностике; (5) отображает информацию о гипертрофии желудочков сердца пациента; (6) помогает диагностировать перикардит Цветной мультисенсорный дисплей размером не менее 12,1 дюймов с разрешением 800 x 600. Отображение: максимальное количество одновременно визуализируемых отведений ЭКГ не менее 12-канальный Физические характеристики: Размер не менее: 410мм×316мм×114мм Вес нетто не менее: 6.5кг Операционная среда: Рабочая температура: 5-40°C Влажность: ≤93% Электропитание: 100-240В~, 50/60ГцЃ}1Гц Тип батареи: перезаряжаемая литий-ионная батарея Емкость не менее: 4400мАч Время перезарядки: Максимум не менее; 6 часов для зарядки; Время работы не менее : 2 часа непрерывной работы Волны: 12 сигналов Яркость: ручная регулировка Индикатор: Индикатор питания Индикатор батареи QRS-сигнал Звук рабочей клавиши Интерфейс: Кабельный интерфейс параметров Входная розетка переменного тока Два порта USB RJ45 порт Хранилище данных: Имеется стандартная карта micro SD 8G за 40000 внутренняя память ЭКГ Хранение при отключении питания: Сеть: подключена к PCECG по проводной беспроводной сети. Отображение: Параметры: идентификатор пациента, пол, возраст, кривые, скорость записи/развертки, усиление, фильтр ЭМГ, ЧСС, состояние отведений, часы, информационное сообщение Формат: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 1×12, 1×12+T Время отключения питания: ВЫКЛ, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин Клавиатура: Доступно Регистратор: Тип: Встроенный; тепловой массив Ширина не менее: 216мм/210мм Скорость не менее: 5мм/с, 10мм/с, 12.5мм/с, 25мм/с, 50мм/с Формат принтера: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 1×12, 1×12+T Формат внешнего принтера: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 1×12, 1×12+T Информации печати: Выкл., Базовая, Подробная Обзор: просмотреть последний случай пациента Диагностический обзор: 2-минутный обзор информации о кривых всех 12 отведений. ЭКГ: Тип отведения： CardioTecTM12-анализ ЭКГ Выбор отведения: 12-отведения I; II; III; aVR; aVL; aVF; V1-V6 Усиление: 2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 20/10мм/мВ, 10/5мм/м Вand AGC, погрешность составляет Ѓ} 2%. Скорость：5мм/с, 10мм/с, 12.5мм/с, 25мм/с, 50мм/с Диапазон частоты сердечных сокращений ：30-300 уд/мин Разрешение: 1уд/мин Точность: Ѓ} 1% или Ѓ} 1 удар в минуту (в зависимости от того, что больше) Фильтр дрейфа: ВЫКЛ., 0,05Гц, 0,10Гц, 0,20Гц, 0,50Гц Фильтр ЭМГ: ВЫКЛ., 25Гц, 35Гц, 45Гц Фильтр нижних частот: ВЫКЛ., 75Гц, 100Гц, 150Гц AC Фильтр: ВЫКЛ., 50Гц, 60Гц Защита: выдерживает напряжение 4000 В переменного тока/50 Гц в изоляции; Против электрохирургических вмешательств и дефибрилляции; Анализ аритмии: 122 типа Обработка: Режим сбора данных: в реальном времени, триггер, предварительная выборка Частота отклика: 0.05Гц-150Гц: CMRR: ≥105dB Входное сопротивление: ≥50MΩ Цифровая частота дискретизации: AD Преобразование: 1000 (один канал) 8000 (восемь каналов) 24Bits | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ с 12 отведениями (ф3мм, штыревой разъем, AHA) /Qingdao Bright | 12-отводный кабель ЭКГ с штыревой разъемом ф 3 мм европейского стандарта, AHA / Qingdao Bright | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель ЭКГ на 12 отведений (ф4мм, банановый разъем, IEC) /APK | 12-отводный кабель ЭКГ с банановый разъемом ф 4 мм американского стандарта, IEC / APK | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель ЭКГ на 12 отведений (ф4мм, банановый разъем, AHA) / Антидефибрилляция | 12-отводный кабель ЭКГ с банановый разъемом ф 4 мм американского стандарта, AHA / Антидефибрилляция | 1 шт. |
|  |  | 5 | Педиатрические прекардиальные аспирационные электроды (ф3мм)/Qingdao Bright | Педиатрические прекардиальные аспирационные электроды (ф3мм)/Qingdao Bright (1набор-6шт.) | 1набор |
|  |  | 6 | Прекардиальные аспирационные электроды для взрослых (ф3мм/ф4мм)/Launch | Прекардиальные аспирационные электроды для взрослых (ф3мм/ф4мм)/Launch (1 набор-6шт.) | 1набор |
|  |  | 7 | Заземляющий кабель | Заземляющий кабель 3-контактный кабель | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 8 | Литий-ионный аккумулятор (4400 мм HA) | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11,1 В/4400 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. | 1шт. |
|  |  | 9 | Педиатрические электроды для фиксации конечностей (ф3мм)/Qingdao Bright | Педиатрические электроды для фиксации конечностей (ф3мм)/Qingdao Bright (1набор- 4 шт.) | 1набор |
|  |  | 10 | Электроды-зажимы для конечностей взрослых (ф3мм/ф4мм)/Launch | Электроды-зажимы для конечностей взрослых (ф3мм/ф4мм)/Launch (1набор- 4 шт.) | 1набор |
|  |  | 11 | Бумага для печати (рулон, 215 мм * 30 м) | Тип бумаги: Рулонная бумага 215 мм * 30 м (1набор- 4 шт.) | 1набор |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |